IEC60695-2-10：2013灼热丝测试仪新标准更新清单

IEC60695-2-10标准作为对电工产品所使用的有机材料进行阻燃性能测试的常用测试方法标准，产品在使用过程中，因过载、短路、电接触不良或其它故障条件，可能达到过高的温度而引起着火的危险性。灼热丝试验即是模拟过载的电阻热源在短时间内对样品施加热应力，通过观察和测量，以此来评定样品的着火危险性。

适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。

IEC60695-2-10标准2013版本EDITION 2.0于2014年4月颁布并执行，与旧版标准主要的变化参考如下：

1.  条款4.1: 灼热圈的成分改变为镍铬丝（77% Ni/20±1 % Cr），并需要做煺火处理，煺火处理指灼热圈在120A下累计10个小时，主要目的是灼热丝要均衡；

2.  条款4.1: 在旧版标准描述中，设备需以1N±0.2N的压力将灼热丝施加在样品上进行测试，新的标准这一压力数值改为0.95N±0.1N，这就需要在设备校准时提高压力校准精度以满足该要求；

3.  条款4.3：在旧版标准描述中，热电偶改为线径为0.5 mm的K型热电偶，新的标准热电偶改为线径为1 mm的K型热电偶, 热电偶安装在灼热丝顶端的孔里，热电偶的安装要保证跟随灼热丝膨胀，以保证测量结果的准确性。

4.  条款5.2：在旧版标准描述中，灼热丝测试仪的校准温度960℃±15℃, 新标准改为灼热丝测试仪的校准温度960℃±10℃。

深圳市汇中测控设备有限公司生产的灼热丝测试仪可以完全满足IEC60695-2-10标准2013版本EDITION 2.0要求。