上海江柏电子科技有限公司

分流器使用说明书

- 概述:FL系列分流器是一种适于对测量直流电流在10KA以下直接作用于模拟显示仪器连同使用以扩大直流电流测量范围的外附分流器,或可看成在依次电路中作电流取样用的标准电阻器.其取样电压可看作测量用的一次电流的模拟信号.

- 主要技术指标:

  - 准确度等级:0.2级,0.5级,1级

  - 额定一次电流:5A~10000A

  - 额定二次电压: 50mV﹑75mV﹑100mV

  - 环境温度影响:环境温度(与参比温度)每变化10℃,分流器输出的变化量不超过标准值的0.25%

  - 热电势影响:当80%额定电流通过分流器由自热引起的热电势而产生的误差(该热电势拆算电阻值的变化量),不超过分流器标准值的0.25%

  - 使用条件:按JB/9288-1999中的3.1.3条规定的B组(即温度-40℃~+60℃,相对湿度≤95%(35℃)

  - 过载能力:额定电流值的120%,持续2H

- 分流器接线示意图:

- 注意事项:

  - 分流器在工作时,与其相联接的电缆或裸铜线(排)的截面积和长度应符合JB/9288-1999中的表2规定。

  - 一次回路的电缆(或铜排)与分流器的连接处不允许有人为的接触电阻,二次电压的取择点不能从非取择点取样。

  - 实际使用的电流(长时间)建议不超过额定电流的80%。

  - 用作电流指示用的直流电流表的内阻应远大于分流器标称阻值与五分之一精度等级的倒数的乘积。

  - 二次电压直流由指针式电流表头指示时，其导线的阻值应不大于1Ω 。

  - 分流器的安装尺寸按JB/T9288-1999中附录C 中规定。

  - 特殊要求，订货时请申明！

厂家名称；上海江柏电子科技有限公司              QQ:107106056  
厂家电话；021-33559074/33559519
厂家手机；15921229321/18964639075
厂家传真；021-33559519
厂家网址；http://www.shjiangbo.cn
厂家邮箱；shjiangbo@163.com