气 氛 箱 式 电  炉

使

用

说

明

书

上海博珍仪器设备制造厂

ShanghaBozhenInstrumentManufactureCo.Ltd

客服电话：13918581105

网址:www.bozhen17.com

一、QSXL系列箱式电炉概述

QSXL系列箱式电炉为周期作业式电炉，可供工矿企业、科研单位等单位实验室作化学分析、物理测定和一般小型钢件热处理时加热之用。

本系列箱式电炉配有富士智能型程序温度控制器及镍铬――镍硅电偶，能对炉膛温度进行测量、指示和程序自动控制。

二、QSXL系列箱式电炉主要技术参数

| 技术数据 | 型号 | QSXL- -1002 | QSXL- 1008 | QSXL- 1016 | QSXL- 1030 | QSXL- 1208 | QSXL- 1216 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率 | 千瓦 | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 |
| 额定电压 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220 |
| 相 数 | 相 | 单 | 单 | 3 | 3 | 单 | 3 |
| 额定温度 | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 加热接法 |  | － | 并联 | △ | △ | 并联 | △ |
| 空炉升温时 | 分 | <60 | <60 | <70 | <80 | <135 | <135 |
| 空炉耗功率 | 千瓦 | <0.8 | <1.2 | <2 | <2.8 | <2.4 | <3 |
| 积蓄热 | 千瓦时 | <6 | <8 | <16 | <24 | <10 | <24 |
| 炉温均匀性 | ℃ | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 |
| 炉膛尺寸 | 毫米 |  |  |  |  |  |  |
| 长 |  | 200 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 |
| 宽 |  | 120 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 |
| 高 |  | 80 | 120 | 160 | 200 | 120 | 160 |
| 外形尺寸 | 毫米 |  |  |  |  |  |  |
| 长 |  | 550 | 650 | 755 | 870 | 650 | 755 |
| 宽 |  | 400 | 475 | 570 | 610 | 475 | 570 |
| 高 |  | 600 | 615 | 655 | 745 | 615 | 655 |
| 重量 | 公斤 | 35 | 80 | 115 | 180 | 80 | 115 |

三、QSXL系列箱式电炉结构

本系列电炉炉壳用薄钢板经折边焊拉制成，内炉衬为碳化硅耐火材料制成的矩形整体炉衬。由铁铬铝合金丝绕制成螺旋状的加热元件穿于内炉衬上、下、左、右的丝槽中。炉内为密封式结构，电炉的炉口砖，炉门砖采用轻质耐火材料，内炉初与炉壳之间用耐火纤维、膨胀珍珠岩制品砌筑为保温层。

电炉炉门通过铰链固定在电炉面板上。炉门转动灵活。关闭时，旋转把手，扣住门钩，炉门就能紧贴于炉口上；开启时，只需旋转把手，脱钩后，将炉门置于左侧即可。

-SXL系列的马弗炉均采用一体式结构。用户购买后直接接通电源即可开始烘炉。

QSXL系列箱式电炉安装与使用

- 本系列电阻炉不需特殊安装,室内平整的地面或工作台(架)上均可安放。为了保证安全操作，电炉、外壳须可靠接地。

- 电炉背面采用进气装置，可以通入堕性气体使高温加热工件不会产生氧化脱碳，连接管道和阀门，气瓶必须要离开炉子4米以外，气瓶必须配降压阀，连接气瓶和气氛炉的软管应采用耐压的橡皮管。

- 在炉内温度到了500度以上时，打开气瓶总阀，降压阀调到最小压力，打开气氛炉管路上的阀门。充入2分钟时间左右的惰性气体。关闭气瓶总阀，当温度到达实验是需要的温度时。再打开气瓶总阀加入惰性气体根据不同的材料抗氧化程度决定充入时间的长短，恒温结束关闭电源开关，打开气瓶总阀继续充入惰性气体一段时间。

- 检查各部接线正确无误后，便可通电升温，具体操作步骤参阅所配温度控制器使用说明书。售后电话13817439293

系列箱式电炉维护及注意事项

1、当电炉第一次使用或长期停用后再次使用，必须进行烘炉干燥：

烘炉温度与时间：

室温～200℃     4小时     打开一点炉门进行

200～600℃      4小时

800°           2小时

电炉使用时，炉温不得超过额定温度，以免损坏加热元件，并禁止直接向炉膛内灌注各种液体及溶解金属。经常清除炉膛内的铁屑及氧化物，以保持炉膛内的清洁。

- 特别建议：1200度高温电炉温度使用注意：

a/设定温度高于600度时。请分段加温到设定温度，例如：要求温度1100度时，先设定温度600度，到达600度后恒温一段时间{10-20分钟}再设定900度同样温度到达后恒温一段时间，再设定1100度即可。在1100度恒温时间最长不的超过4小时。

b,/高温使用时间对照表600度以下连续工作时间24小时。1000度连续工作时间8小时。1000度以上温度连续工作时间不得长于4小时。

c/高温实验结束后，不可以打开炉门冷却，须在炉内温度自然下降到200度以下方可松开弹簧拉手，打开10-20MM的缝隙加快冷却。

- 定期检查电炉，温度控制器导电系统各连接部分的接触是否良好。

4、本系列电炉适用于下列工作条件：

  - 环境温度在＋5℃～40℃范围内

  - 使用地区最湿月平均最大相对湿度不大于90％，同时该月的月平均气温不高于25℃

  - 炉子周围没有导电尘埃，爆炸性气体及能严重破坏金属和绝缘的腐蚀性气体

  - 没有明显的震动和颠簸

5、在用户遵守保管，使用，安装，运输规定分条件下，我厂发货日期起，在6个月内产品因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，我厂负责免费为用户修理或更换产品部件。

|  | 气氛箱式电阻炉 上海博珍仪器设备制造厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出厂标准 |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 检验结果 | 备注 |
| 1. | 外观 | 合格 |  |
| 2. | 绝缘电阻{兆欧} | <=1.5 |  |
| 3． | 工作尺寸 | 120x200x300 |  |
| 4． | 额定功率 | 4kw | ±10% |
| 5． | 额定温度 | RT-1000℃ |  |
| 6． | 箱体表面温升 | 合格 |  |
| 7 | 温度波动 | ±3度 |  |

保修单：

1,保修须连用购物发票方为生效。

2，保修期内，用户不得自行拆修，除获得本公司技术人员的认可。

3，凡属人为故障或损坏，不属保修范围。

4，当你的机器过了保修期，本公司仍将为你服务。优惠收费。

5，保修期为6个月。

售后服务电话：13918581105