KY-200A微机硫氯分析仪

KY-200A微库仑硫氯分析仪是根据微库仑原理，样品中各种形态的硫（氯）在氮气和氧气中于高温下变成二氧化硫（全部变成HCl），进入滴定池，通过电解产生碘与二氧化硫反应（在池中通过电解产生银离子与氯离子反应），微机根据产生的碘消耗的电量（微机根据产生的银离子消耗的电量），依据法拉第定律，自动算出样品中的总硫氯（总氯含量）。整个分析过程由计算机控制，样品由自动进样器载入，仪器自动化程度高。可用于石油化工产品中微量硫或氯的分析，广泛应用于石油、化工、科研、教学、环保、质检、商检等行业。

仪器主要特点：

1.配置最全，技术最新，使用最广的原油硫氯含量测定仪。

2.计算机控制、显示全过程状态、参数、打印分析报告。

3.操作简单、性能可靠、稳定性好、安装简便、裂解系统为风冷，风扇自动启停。

仪器执行标准：

SH/T 0253-92轻质石油产品中总硫测定法（电量法） 标准

GB/T 11061-1997天然气中总硫的测定-氧化微库仑法 标准

SH/T 0222-1992液化石油气中总硫测定法（电量法） 标准

GB/T 18612-2011 原油中硫氯含量的测定标准

ASTM D5808-2009用微电量分析法测定芳烃和相关化合物中硫氯化物的试验方法；

ASTM D5808-2009用微电量分析法测定芳烃和相关化合物中有机氯化物的试验方法；

主要技术参数：

1.1 测量范围：硫：0.2mg/L～10000mg/L，氯0.2mg/L～10000mg/L
1.2 可测样品状态：液体、气体

1.3 样品温度范围：室温～1000℃
1.4 控温精度：±1%
1.5 样品重复性误差：

X＜1.0mg/L，Cv≤20%

1.0mg/L≤X≤10mg/L， Cv≤10%

X＞10mg/L， Cv≤5%

1.6.气源要求：普氧、普氮

1.7.控温范围：室温～1100℃

1.8.控温精度：±1℃

1.9.功    率：1500W

KY-200A微机硫氯分析仪配置清单(单套正常配置)

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KY-200A微机硫氯分析仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | KY-200A微机硫氯分析仪温度流量控制器 | 套 | 1 |
| 3 | KY-200A微机硫氯分析仪搅拌器 | 台 | 1 |
| 4 | KY-200A微机硫氯分析仪自动液体进样器 | 台 | 1 |
| 5 | KY-200A微机硫氯分析仪气体进样器 | 台 | 1 |
| 6 | 计算机（联想/2G内存/500G/DVD/19液晶） | 台 | 1 |
| 7 | 配套中文工作站操作软件 | 套 | 1 |
| 8 | 石英裂解管（硫、氯） | 根 | 1+1 |
| 9 | 电解池（硫、氯） | 只 | 1+1 |
| 10 | 加热带 | 根 | 1 |
| 11 | 热电偶 | 支 | 1 |
| 12 | 不锈钢夹子 | 只 | 1 |
| 13 | 硅胶管Ф5mm、Ф3mm | 米 | 各0.5米 |
| 14 | 聚四氟乙烯管Ф3mm | 米 | 10米 |
| 15 | 10ul微量进样器 | 支 | 4 |
| 16 | 进样垫 | 只 | 50 |
| 17 | 10A保险丝 | 只 | 3 |
| 18 | 1A保险丝 | 只 | 2 |
| 19 | 国家标准物质（标样） | 盒 | 4+4 |
| 20 | 大小电源线 | 根 | 4 |
| 21 | 串口连接线 | 根 | 1 |
| 22 | 温控连接线 | 根 | 1 |
| 23 | 电极线 | 根 | 1 |
| 24 | 关机自动降温控制系统 | 套 | 1 |
| 25 | 产品说明书 | 份 | 1 |
| 26 | 合格证 | 份 | 1 |