电厂用磷酸酯抗燃油的自燃点怎么测

一、总体介绍

抗燃油由磷酸酯组成，外观透明、均匀，新油略呈淡黄色或桔红色，无沉淀物，挥发性低，抗磨性好，安定性好，物理性稳定，发电厂电液控制系统所用抗燃油是一种抗燃的纯磷酸脂液体，难燃性是磷酸酯最突出特性之一，在极高温度下也能燃烧，但它不传播火焰，或着火后能很快自灭，磷酸酯具有高的热氧化稳定性。自燃点：在规定条件下，油品在没有火焰接触时，自发着火的最低温度(单位为℃)。《DL/T571-2014电厂用磷酸酯抗燃油运行维护导则》采取DL/T706的试验方法要求自燃点应大于等于530℃。抗燃油的自燃点比汽轮机油高，通常汽轮机油自燃点只有300℃左右。抗燃油的自燃点高于普通矿物油。自燃点高，是抗燃油阻燃的一个方面，因此抗燃油的自燃点是保证机组安全运行的一项主要指标。如果运行中自燃点降低，说明抗燃油被矿物油或其他易燃液体污染，应迅速查明原因。

二、方法概述

用注射器将0.05mL的待测试样快速注入加热到一定温度的200mL开口耐热锥型烧瓶内，当试样在烧瓶里燃烧产生火焰时，表明试样发生了自燃。若在5min内无火焰产生，则认为在该温度下试样内有发生自燃。发生上述自燃现象时的zui低温度，确定为被测试样的自燃点。

三、操作步骤

a 加热       将加热炉升温到预定温度（大多数磷酸酯抗燃油的自燃点在500℃以上），且稳定10min左右。

b 样品注入   用注射器将0.05mL试样注入锥型烧瓶底部，应避免样品飞溅到四周瓶壁上，并迅速拿开注射器，开始计时。

c 确定自燃点

1、借助加热炉上方的反光镜观察样品在烧瓶内的燃烧情况，如果在5min内未观察到火焰，停止计时。

2、如果在5min内观察到火焰产生，则表明试样在该温度下发生了自然现象，停止计时。

3、用电吹风将烧瓶内被污染的气体*吹出，如果瓶内留有参余样品，应清洗或更换干净的烧瓶。

4、在以下每个试验温度下重复步骤1至3

5、每次将温度降低10℃进行试验，至观察不到自燃点现象产生为止

6、每次讲温度升高10℃进行试验，直到杨平发生自燃点为止，记录该温度（t1）

7、将t1降低约5℃（t2）进行试验，如果不发生自燃，则再降低约2℃（t3）试验，若自燃，则t3确定为样品的自燃点，否则t2确定为自燃点。

8、若t2下未发生自燃，将温度升高2℃（t4），如果在t4下发生燃点，则t4确定为样品的自燃点，否则，t1为自燃点。

9、最后一次确定自燃点的试验应重复进行两次，并记录当时的大气压。

四、仪器型号

HSY-706D全自动抗燃油自燃点测定仪