固定相相似相溶原理，选择非极性的固定液分析非极性化合物。

若化合物能用不同极性的固定相分析，首先选择最小极性的固定相。

一般固定相使用寿命：非极性>中极性>极性。

长度分辨率色色谱柱长度的平方成正比。在其它条件不变的情况下，分辨率提高1倍，桩长需要增加4倍。

5-15m短柱：分离少于10个组分的简单样品。

25-30m中长柱：分离10-50个组分的样品。

≥50m长柱：分离多余50个组分或包含有难分离物质对的复杂样品。

内径色谱柱内径直接影响柱子的柱效、保留特性和样品负荷量。

0.53mm：具有类似填充柱的负荷量，总柱效远远超过填充柱。当达到相同的分离度时，0.53mm大口径柱的分析时间明显比填充柱快。适用于分析不太复杂的样品。是填充柱理想的代替柱。

0.32mm：柱效低于0.25mm常规柱，负荷量较常规柱高约60%，用特制注射针可做柱上进样。

0.25mm：最常用的内径规格，柱效较高，负荷量较低，必须分流进样，用于复杂多组分样品的分析。

0.20mm：柱效高，负荷量低，流失较小，适合与质谱等高灵敏检测器联用。

膜厚液膜厚度影响柿子的保留特性和柱容量

0.10-0.20um（薄液膜）：负荷量低，高温下流失较小，适合于高沸点化合物的分析，适用于配高灵敏检测器。

0.25-0.33 um（标准液膜）：一般商品柱的标准液膜。

0.50-5.00 um（厚液膜）：负荷量较高，在高温下流失较大，适宜于分析低沸点样品。

静态法涂柱液膜厚度的计算经验公式：

d=DC/400

d：液膜厚度（μm）；  D：毛细管直径（μm）；  C：涂渍液百分浓度。