巴西医疗器械法规系列知识：

第三部分 哪些产品需要INMETRO

前文曾经提到，有113种产品需要进行INMETRO认证。值得注意的是，这113种产品并不都是医疗器械和体外诊断器械，校服、轮胎等也包属INMETRO认证范围。问题的难点在于，巴西没有任何一个文件完整了描述了到底哪些产品需要INMETRO，虽然有一些法规或指引文件列出了一些表格，规定了需要进行INMETRO认证的产品，但在实际上有一些未列在这些文件中的产品仍然需要INMETRO。因此，在决定哪些产品需要INMETRO时，法规文件（包括指引）并不能作为唯一的判定依据，经验和惯例也很重要。

有INMETRO认证要求的健康产品都需要向ANViSa提交InMetro证书才可以进行注册。当时INMETRO证书的意义不止于此，InMetro证书还可以作为CLC（葡文自由销售证书的缩写）的替代，即，有InMetro证书的产品可以不用再提供CLC。

InMetro强制认证可以接受ILAC成员（如CNAS）认可实验室的测试报告，由InMetro指定的OCP（认证公司）在巴西发证。

值得注意的是，因此INMETRO认证需要一定的周期，如果您的产品需要INMETRO，您需要考虑InMetro认证所占用的周期。

InMetro认证证书可在InMetro数据库中查询，若非真实存在InMetro数据库中的证书，不会被ANViSa接受。

有源医疗器械的INMETRO认证，一般直接提供符合一定要求的测试报告，OCP审核时会同时安排工厂检查，两方面都通过后就可以颁发InMetro证书。三大类无源医疗器械的InMetro认证方式是，首先进行工厂检查同时随机抽样，再对样品进行测试，通过后颁发InMetro证书。因此无论是何种产品，InMetro认证的周期应考虑测试时间，工厂检查时间以及审核发证时间。差别只是测试和检查的先后顺序而已。

InMetro证书是5年有效的， ANViSa的注册也是5年有效的。由于ANViSa注册需要时间，一般经验来看，ANViSa注册完成的时候（ANViSa证开始生效），InMetro证书已经到了第二甚至第三年。为了保证ANViSa证书的有效性，InMetro证书需要考虑“提前”更换。

另外，INMETRO认证不是ANVISA所进行的。

深圳市卓远天成咨询有限公司是一家从事医疗器械国际咨询的专业性咨询机构，可为您提供各个国家或地区医疗器械上市注册、医疗器械质量体系审查等多种国际注册及认证的咨询/代理服务

（本文为卓远天成咨询公司原创稿件，如需转载请注明出处）